## Титульный лист (2) (hidden)
| China Petroleum Engineering & Construction Co., Ltd Юго-западный филиал |  | Строительство наземных производственных объектов в южной зоне блока Jiaxian газового месторождения Shenmu в нефтяном районе Jidong |  |  |  | Номер документа: Z2021007Z-GPP1-1212-IN-DAT-0004-00
Номер проекта: Z2021007Z
Номер сертификата проекта: A111017147, категория А Номер сертификата изысканий: B111017147, категория A |  |  | Газоперерабатывающая установка Блок дегидратации этана (1212) Секция автоматического управления
Дисциплина: КИПиА
Этап проектирования: рабочие чертежи
Паспорт поточного анализатора углекислого газа
0 |  | Для закупки | [6 empty] | 02.2022
A​ |  | Для проверки |  | Ши Вэй | Мэн Фанли | Лю Жун | Лю Чжижун | Лю Юйцзе | 01.2022
Ред. |  | Описание |  | Подг. | Пров. | Утв. | Рассм. | Подпись | Дата

## Титульный лист (hidden)
| China Petroleum Engineering & Construction Co., Ltd |  | Проект установки производства этана из природного газа нефтяного месторождения Tarim |  |  |  | Номер архивного файла: S2017112E-131401-IN-DAT-26
Номер исходящего файла: S2017112E-131401-IN-DAT-26
Номер проекта: S2017112E
Номер сертификата проекта: A111017147, категория А Номер сертификата изысканий: B111017147, категория A |  |  | Установка производства этана Блок производства этана (1311) Секция автоматического управления |  |  |  | Лист 1 из 2
Дисциплина: КИПиА
Этап проектирования: рабочие чертежи
Паспорт поточного анализатора углекислого газа
A​ |  | Для проверки | [6 empty] | 2019.05
Ред. |  | Описание |  | Подг. | Пров. | Утв. | Рассм. | Подпись | Дата

## Поточный анализатор CO2
[6 empty] | Компания | Нефтегазовые инновации
[6 empty] | Заполнил: | Мещанинов Александр Владимирович
[6 empty] | Должность: | Инженер-технолог
meshchaninov_a@oginn.ru
Общее описание | 1 | № позиции | [5 empty] | AT-020501
| 2 | Назначение | [5 empty] | Поточный анализ CO2 в очищённом природном газе
| 3 | Технологический процесс | [5 empty] | Производство СПГ
4
| 5 | НД трубопровода |  | Толщина стенки
| 6 | Материал трубопровода
| 7 | Температура окружающей среды | [5 empty] | -30 |  | 30
Технологические условия | 8 | Измеряемая среда |  | Агрегатное состояние |  |  |  | Природный газ |  | Газовая фаза
| 9 | Рабочее давление в точке отбора, MПа (изб.) | [5 empty] | 6.1 | 5.4
| 10 | Макс. | Норм. |  | Мин.
| 11 | Рабочая температура, ℃ | [6 empty] | 45
| 12 | Макс. | Норм. |  | Мин.
| 13 | Компонент |  | % по обьёму
| 14 | Метан |  | 91.32
| 15 | Этан |  | 4.15
| 16 | Пропан |  | 1.86
| 17 | Н-бутан |  | 0.465
| 18 | Изобутан |  | 0.36
19
20
Контроллер | 23 | Принцип измерения | [5 empty] | Инфракрасное и лазерное излучение
| 24 | Точность | [5 empty] | ≤ ±1% полного диапазона
| 25 | Повторяемость | [5 empty] | ≤ ±1% полного диапазона
| 26 | Компонент, подлежащий определению: | [5 empty] | Диоксид углерода (СО2) в очищенном природном газе
| 27 | Диапазон измерений (СО2) | [5 empty] | 0–200 ppm (настраиваемый)
| 28 | Целевой показатель максимально допустимого содержания СО2 в природном очищенном газе | [5 empty] | ≤ 50 ppmv
| 29 | Расход газа через прибор | [5 empty] | от 0,3 до 1,5 дм3/мин
| 30 | Выходной сигнал | Аналоговый: тип/количество каналов |  |  |  |  | 4–20 мА |  |  | 1
| 31 |  | Дискретный: тип/количество каналов |  |  |  |  | Сигнализация, сухой контакт, 24 В пост. тока, 2 A |  | 1 | 1
| 32 |  | Дискретные величины: протокол доступа |  |  |  |  | RS-485 Modbus RTU, скорость передачи данных 9600, верификация: EVEN |  |  | 1
| 33 |  | Сеть Ethernet: протокол/канал |  |  |  |  | TCP/IP |  |  | 1
Анализатор | 34 | Патрубок пробоотбора, зонд и трубопровод | [5 empty] | В комплекте (зонд захватного типа с возможностью деления потока и электрическим подогревом линии пробоотбора; расстояние от патрубка отбора проб до анализатора: около 20 метров)
| 35 | Клапан пробоотбора / спецификация | [5 empty] | С шаровым вентилем (HG/T20592-2009 (A) PN100 DN25 RF)
| 36 | Технологическое соединение | [5 empty] | HG/T20592-2009(A) PN100 DN25 RF
| 37 | Подогрев линии пробоотбора | [5 empty] | С устройством электрического нагрева (с функцией контроля температуры)
| 38 | Система обработки/подготовки проб |  | Фильтр |  |  |  | Да |  | Да
| 39 | Калибровочная система | [5 empty] | С 2 баллонами газа для калибровки нулевой точки и шкалы измерений
| 40 | Осушитель | [5 empty] | Да
| 41 | Компенсация давления
| 42 | Система продувки | [5 empty] | ДА
| 43 | Материалы, контактирующие со средой | [5 empty] | 316
Прочее | 44 | Сброс пробы | [5 empty] | Возврат в систему сброса/скруббер (Р=атм)
45
| 46 | Монтажные принадлежности | [5 empty] | С комплектующими для настенного монтажа; монтаж на стену теплоизолированного помещения, где находится анализатор
| 47 | Характеристики источника питания и нагрузки | [5 empty] | 1 линия 220 В перем. тока, 50 Гц, с ИБП; 1 линия 220 В перем. тока, 50 Гц, без ИБП
| 48 | Размер электрического соединения | [5 empty] | Распределительная коробка (сигналы): 3×NPT 1/2"(F), 2×NPT 3/4"(F); распределительная коробка (питание): 3×NPT 1"(F). В комплекте поставляются взрывозащищенный металлический герметичный разъем и заглушка.
| 49 | Маркировка взрывозащиты | [5 empty] | ExdII BT4 Gb
| 50 | Степень защиты | [5 empty] | IP65​
1. В таблице представлена основная информация, технологические параметры среды и технические характеристики поточного газоанализатора Ultramat 6. При предложении и подбору аналогов газоанализатору Ultramat 6 учитывать параметры и характеристики, выделенные зелёным цветом. Приборы должны соответствовать указанным параметрам .
2. На фото показан газоанализатор Ultramat 6.